# PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA EL ANALISIS DE TAMAÑO Y POTENCIAL ZETA – ZETASIZER NANO

Versión 1.0

Elaboro: Ingrid Nathaly Rangel M.

# OBJETIVO

Describir el procedimiento a ser adoptado para la realización de análisis de tamaño de partículas y de potencial zeta en el equipo Malvern Zetasizer Nano ZS90.

# REQUISITOS

Para el manejo del equipo Malvern Zetasizer Nano ZS90 se recomienda una inducción previa por parte del personal a cargo del laboratorio donde se encuentra ubicado el equipo, sobre los principios básicos y cuidados de este. El manual y guía de accesorios los podrán encontrar en los siguientes links:

- MALVERN. Zetasizer Nano Series User Manual. MAN0485: https://www.chem.uci.edu/~dmitryf/manuals/Malvern%20Zetasizer%20ZS%20DLS%20user%20manual.pdf

- MALVERN. Zetasizer Nano Series Accessories Guide. MAN0487: https://www.cif.iastate.edu/sites/default/files/uploads/Other_Inst/Particle%20Size/Accessories%20and%20Cells%20Guide.pdf

# REQUISITOS DE SOFTWARE

Zetasizer Nano software v3.30 o versión disponible

# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP’s)

- Gafas

- Bata

- Guantes de nitrilo

# CONDICIONES Y DESCRIPCIONES GENERALES

Antes de comenzar el procedimiento de medida, encienda el instrumento y el ordenador. Espere 30 minutos para realizar análisis para que el láser se estabilice. Es normal que el equipo suene algunas veces al inicializar. Considere la Figura 1 como guía de las principales partes del equipo. El botón de encendido se encuentra en el panel trasero del equipo.

Figura 1: Principales partes. 1) equipo; 2) computadora con el software del equipo; 3) cubetas; 4) área de la cubeta del equipo; 5) botón de acceso al área del cubeta e indicador de estado

  - PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Consulte el capítulo 5 del manual del usuario del equipo para obtener detalles sobre la concentración para cada tipo de medida y cuidados necesarios en la preparación de las muestras.

## ELECCIÓN Y RELLENO DE LA CUBETA

Consulte el Manual de accesorios del equipo para la relación completa de las cubetas y sus especificaciones. Para los procedimientos descritos en este procedimiento de operación pueden ser utilizadas las siguientes cubetas:

Tabla 1: Determinación de Cubeta de trabajo.

| Cubeta | Parámetro | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Vidrio – abertura cuadrada con 4 caras pulidas (PCS115) | Tipo de medida | Tamaño, masa molar |
|  | Solventes típicos | Agua, mayor parte de solventes orgánicos e inorgánicos |
|  | Calidad óptica | Excelente |
|  | Volumen mínimo de la muestra | 1 mL |
| Policarbonato – electrodos de berilio/cobre chapados con oro (DTS1060) | Tipo de medida | Tamaño, potencial zeta |
|  | Solventes típicos | Agua, agua/etanol No resistente a solventes orgánicos |
|  | Calidad óptica | Muy buena |
|  | Volumen mínimo de la muestra | 0,75 mL |

Observaciones: También hay una cubeta de abertura cuadrada con 4 caras de policarbonato. Esta cubeta, por su material no resiste a solventes orgánicos.

El relleno de la cubeta de vidrio se debe hacer inclinándola y escurriendo lentamente la solución por la pared para evitar burbujas. Asegúrese de que la cubeta está seca y limpia por el exterior después de insertar la muestra para evitar daños a los electrodos del porta cubeta equipo. Para ello, séquela con papel suave antes de insertarla en el papel equipo.

El relleno de la cubeta de policarbonato debe realizarse de acuerdo con los siguientes pasos. Asegúrese de que la cubeta y sus electrodos están secos y limpios por el exterior después de insertar la muestra para evitar daños a los electrodos del porta cubeta del equipo. Para ello, séquela con papel suave antes de insertarla en el equipo. Atención: cubeta no resistente a los disolventes orgánico.

- Acople una jeringa que contiene la muestra en una de las entradas de la cubeta. Invierta la cubeta. Luego inserte la muestra lentamente hasta la mitad del tubo en U interna.

- Gire la cubeta con las entradas hacia arriba y siga insertando la muestra lentamente hasta alcanzar el límite ilustrado anteriormente.

- Quite la jeringa. Compruebe si hay burbujas sacudiendo suavemente la cubeta. Coloque las tapas en cada salida. Cerciorarse que una de las tapas esté puesta firmemente y otra con holgura, para evitar presión en la cubeta.

- Presione el botón 5 indicado en la Figura 1 para abrir el compartimiento del equipo donde se colocará el cubo.

En el caso de la cubeta de policarbonato, hay un lado preferencial cubo. En este lado hay la presencia de una línea en la parte superior de la cubeta, como se indica en la figura siguiente. Este lado debe estar orientado para el usuario cuando el cubo se inserta en el porta cubeta del instrumento.

# MÉTODOLOGÍA

## INICIALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y RECONOCIMIENTO DE FUNCIONES BÁSICAS

- Conecte el equipo antes de iniciar el software.

- En el escritorio, haga doble clic en el icono del equipo.

- Aparecerá la ventana de inicio del software. Si algún usuario ha utilizado el software anteriormente y no haya cerrado sus resultados, aparecerá la ventana de resultados de este usuario.

- Cree un archivo en el que se guardarán todas las medidas. Vaya a File → New→Measurement File .

- Si aún no existe, cree una carpeta con el nombre del proyecto y dentro de esta carpeta, cree una con su nombre. Nombre el archivo. Recuerde que este es el archivo que guardará todos sus análisis que se harán en el equipo y no sólo uno ellos. Se recomienda colocar su propio nombre en el archivo.

- Aparecerá en la pantalla la ventana del archivo de medidas. Cada nueva medida que realice aparecerá como una línea en esta ventana.

## MEDIDAS MANUALES

En este tipo de medida, todos los parámetros se especifican antes de cada medida.

- Vaya a Measure → Manual

- En la ventana que aparece, seleccione el tipo de medida que desea realizar en Measurement type. Por ejemplo, size para tamaño de particula o zeta potential para potencial zeta.

- Coloque el nombre de su muestra en Sample name. En caso de que sea necesario, información relevante en Notes.

- En el menú izquierdo seleccione Dispersant.

- Haga clic en el botón con tres puntos y seleccione el dispersante en la ventana que aparecerá. Atención: Compruebe la compatibilidad de su dispersante con la cubeta para no dañar la misma.

- Seleccione Temperature en el menú izquierdo para seleccionar la temperatura de análisis y cuánto tiempo el aparato esperará para el equilibrio térmico antes de la medición.

- Seleccione Cell para elegir la cubeta que se utilizará. Atención: La apariencia de esta ventana puede cambiar dependiendo del tipo de medida (tamaño o potencial zeta). Sin embargo, el principio es el mismo, seleccionar la cubeta que se utilizará en el experimento.

- En Measurement modifique los parámetros de medida. Para un primer análisis, donde no se conocen muchas características de la muestra, se recomienda iniciar con una medida conteniendo 10 carridas de 10 segundos cada una. Cambie estos valores a medida que obtenga más información sobre su muestra. Atención: La apariencia de esta ventana puede cambiar dependiendo del tipo de medida (tamaño o potencial zeta). Sin embargo, los valores usuales son los mismos.

- Seleccione Export para crear un archivo que recibirá la información de su medida en formato que podrá importar posteriormente en software como Excel y Origin. Haga clic en el icono de carpeta para seleccionar su carpeta y dar un nombre al archivo.

- Después de hacer clic en OK, aparecerá la ventana de medida. Haga clic en Start para iniciar la medida.

- Después de cada corrida el gráfico en la pantalla se actualizará.

- Después de finalizar, vuelva a la ventana del archivo de medidas. Haga clic en el nombre de su muestra. Varias fichas aparecerán en la parte superior de la ventana. Seleccione la que contiene la información que desea ver. Compruebe el estado del item Result Quality. En caso de no marcar con Good, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para ver las sugerencias del software para mejorar la calidad de su análisis.

## MEDIDAS UTILIZANDO UN SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE)

En este tipo de medida, los parámetros se guardan en un archivo previamente creado por el usuario. Una vez cargado el archivo, la medida requiere menos intervención del usuario. Es un tipo de medida útil para aquellos que ya descubrieron la condición óptima de análisis para sus muestras, utilizando el tipo de medida anterior y planean analizar diversas muestras en las mismas condiciones.

Consulte el capítulo 8 del manual del usuario del equipo para obtener detalles sobre la creación y el uso de SOP.

## TERMINACIÓN DEL ANÁLISIS

Después de finalizar la medida, retire la cubeta tirando lentamente del compartimiento de muestra. Deseche la solución en un recipiente apropiado. Lave la cubeta con agua destilada en abundancia. Seque bien por fuera con un papel suave. En caso de que una nueva medida vaya a realizarse a continuación, lave la cubeta con la nueva solución de medida algunas veces para evitar efectos de dilución.

Si no va a realizar una nueva medida, cierre el compartimiento de muestra, asegúrese de que antes de que esté limpio y seco. Cierre el software del equipo. Vaya a la carpeta que indicó en Export para copiar los archivos generados por el software y que pueden abrirse en software como Excel y Origin para la generación de gráficos. Es aconsejable, por cuestiones de seguridad, ir a la carpeta con el archivo de los datos originales de sus medidas y copiarlo para que tenga una copia de seguridad de sus medidas. Para ello, busque la carpeta C: \ Users \ Usuario \ Documents \ Malvern Instruments \ Zetasizer \ Measurement Data, abra su carpeta y copie el archivo. No borre ni recorte el archivo, sólo haga una copia. Las copias se pueden extraer del ordenador a través de dispositivos USB o de CD / DVD. El ordenador no tiene acceso a Internet para enviar mensajes de correo electrónico.

Apague el computador y el equipo. Desconecte el estabilizador y retire su toma de corriente de la pared, dejando el adaptador conectado a la toma del estabilizador. Registre el uso del equipo en el cuaderno de control al lado de este. Limpie el lugar de trabajo teniendo cuidado de guardar el material adecuadamente y no dañar los equipos vecinos con agua o disolvente. Cubra el equipo, el monitor y el conjunto teclado / ratón con el plástico burbuja de protección, si es necesario.

# CONTROL DE CAMBIOS

| DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA | VERSIÓN | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |